MOBILIARIO  CLINICO DE ACERO Y OTROS USOS

MOBILIARIO CLINICO D-2 PORTA BALDE METALICO RODABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Construido íntegramente en acero inoxidable.

La parte superior en forma de aro de 300 mm. Ø en platinad e acero inoxidable de 50.8 * 1.6 mm. de espesor, cubiertos u borde con jebe duro.

La parte inferior en formad e aro de 430 mm Ø en platinad e acero inoxidable de 50.8 * 1.6 mm de espesor cubiertos u borde con jebe duro, con una cruz plana en su interior formada por platinad e 50.8 * 1.6 mm de espesor tal como se detalla en la figura.

El aro superior é inferior irán unidas mediante cuatro (4) platinas de 50.8 * 1.6 mm de espesor.

Toda la estructura irá montada sobre cuatro (4) garruchas de 50.8 mm Ø de jebe duro y con rodamiento de billas, la caja de los rodillos será completamente niqueladas.

Deberá incluir balde de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor con las dimensiones como sea precia en la figura, con una capacidad aproximada de 18 litros con asa de 6.3 mm Ø en formad e medio circulo.

No se utilizará remaches que queden con abertura donde pueda depositarse desperdicios.

MOBILIARIO CLINICO D-4 PORTA LAVATORIO DOBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con bastidor construido íntegramente en tubo de acero de 25.4 mm de diámetro y 1.2 mm de espesor.

refuerzo de tubos de acero de 3/8” de diámetro y 1.2 mm de espesor.

Con aros de apoyo en la parte superior de acero de 3/8” de diámetro y 1.2 mm de espesor.

montado sobre cuatro ruedas de 50 mm de diámetro. Incluye dos lavatorios de acero inoxidable con bordes redondeados.Todas las uniones serán eléctricamente soldados

Proceso constructivo

todas las soldaduras deberá ser controlada con exactitud la temperatura de las uniones con el aporte de la soldadura, evitando que los materiales que son unidos de esta manera se recalienten ocasionando que con el trabajo y el esfuerzo, éstas uniones se rompan.

Proceso de fosfatizado

Ingresara a la sección de decapado y pintado donde, mediante inmersión en tinas especialmente acondicionadas, los productos son movidos mediante grúas corredizas son sumergidos los diferentes artículos en las tinas de desengrase, enjugue, fosfatizado, enjuague y una última conteniendo sales de cromo, que permite fijar una partícula que protege contra el oxidación al producto

Proceso de pintado

El proceso de pintado se realizara en una cabina cerrada utilizando un sistema de aplicación de pintura  especial para dichos equipos, aplicando dos (2) manos de anticorrosivo de diferente color: esmaltes especiales, pintado en polvo, así como atóxicas según el caso. Horneable a una temperatura de 180º, hasta obtener un acabado de alta dureza. El color del mobiliario será a definir por el cliente solicitante

MOBILIARIO CLINICO D-7 CUBO METALICO PARA DESPERDICIOS CON TAPA ACCIONADA A PEDAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Material predominante: laminas y perfiles en acero laminado al frío a excepción de lo que se indique.

Cubo exterior y tapa elaborado íntegramente en plancha de acero de 8 mm.

Borde superior (juntura de la tapa) y borde inferior de la base llevará una banda de jebe duro doblado en formad e “U”.

Pedal metálico de 50.8 mm de diámetro, forrado con jebe duro para accionar la tapa.

Cubo interior de 16 litros de capacidad aproximadamente, elaborado el lamina de aluminio de 1.5 mm de espesor.

Acabado anodizado color natural con su respectiva asa de aluminio en varilla de 4.7 mm.

El sistema levadizo del a tapa será elaborado en platinas de acero de 12.7 mmx 3.1 mm de espesor.

Dimensiones :     diámetro :  330 mm

Alto:         450 mm

Nota: Todas las partes metálicas serán limpiados con un baño fosfatizado, pintadas con dos capas de pintura anticorrosiva, la primera de color rojo y la segunda en color negro, esmaltado al horno a prueba de golpes. El acabado será de color verde nilo tenue a excepción del aluminio, acero inoxidable y cromados.

Todas las uniones metálicas serán soldadas eléctricamente con electrodos del a mejor calidad; no se aceptará el soldado tipo punto. Tendrá que ser tipo soldadura corrida (25.4 mm de largo en longitudes cortas).

Todos los materiales a usar ene l presente trabajo así como los acabados serán del a mejor calidad, del o contrario serán observados, hasta que se cumplan con estos requisitos.

MOBILIARIO CLINICO D-9 PORTA SUERO, METALICO RODABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

- Soporte principal de acero tubular de 32 mm Ø 1.2 mm de espesor.

- Refuerzo tipo bocina para el botón de ajuste.

- botón de ajuste pintado.

- La base estará formada por 4 alas y soldadas al soporte principal, dichas alas serán de 260 mm de longitud y una sección de 38.1 * 25.4 mm (tubo rectangular)

- ruedas metálicas giratorias de 50.8 mm Ø con jebe duro, de doble rodamiento de billas, la caja de rodillos niquelados; con eje de rosca.

- Varilla acero inoxidable de 9.5 mm Ø, de altura ajustable de 1200 mm de longitud con travesaño en la parte superior de 9.6 mm Ø con soporte para colgar suero.

Todas las uniones irán eléctricamente soldadas con electrodos.

Acabado en color verde nilo.

MOBILIARIO CLINICO MA- 12 MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Estructura de acero tubular de 1” de diámetro.

Dos superficies de acero laminado al frió de 1/32” recubiertas con fórmica de buena calidad en color negro con protecciones de acero inoxidable a todo el contorno.

Barandillas de varillas de ¼” de diámetro a tres lados de cada superficie totalmente cromadas.

Agarraderas de acero tubular de ½” a ambos lados del mueble totalmente cromado al vacío.

Unidad montada 4 ruedas de jebe vulcanizado de 2” de diámetro con rodamiento de billas completamente niquelados.

Lleva dos gavetas amplias en la parte inferior del primer tablero, de fácil deslizamiento y con tiradores de perilla cromada o de asa cromado.

Dimensiones aproximadas

Largo				:	66 cm

Ancho			:	46 cm

Altura del tablero superior	:	84 cm

Altura del tablero inferior	:	34 cm

Las uniones serán soldadas eléctricamente con soldadura de punto o de arco.

MOBILIARIO CLINICO MA- 28 VITRINA PARA AREA INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Construido íntegramente en plancha de acero laminado en frío de 0.6 mm de espesor

Con gabinete superior con dos puertas de marco de vidrio doble de 4mm transparente. en su interior llevarà tres divisiones horizontales de vidrio transparente de 6 mm de altura regulable.

Con cajones metálicos en la parte central de fácil deslizamiento

Con gabinetes inferior con puertas metálicas y tablero inferior reforzado

Con cerradura de un golpe en cajo y puerta superior e inferior. con tirador cromado en los cajones y puertas superior e inferior

Proceso constructivo

Todas las soldaduras deberá ser controlada con exactitud la temperatura de las uniones con el aporte de la soldadura, evitando que los materiales que son unidos de esta manera se recalienten ocasionando que con el trabajo y el esfuerzo, éstas uniones se rompan.

Proceso de fosfatizado

Ingresara a la sección de decapado y pintado donde, mediante inmersión en tinas especialmente acondicionadas, los productos son movidos mediante grúas corredizas son sumergidos los diferentes artículos en las tinas de desengrase, enjuague, fosfatizado, enjuague y una última conteniendo sales de cromo, que permite fijar una partícula que protege contra el oxidación al producto

Proceso de pintado

El proceso de pintado se realizara en una cabina cerrada utilizando un sistema de aplicación de pintura  especial para dichos equipos, aplicando dos (2) manos de anticorosivo de diferente color: esmaltes especiales, pintado en polvo, así como epóxicas según el caso

horneable a una temperatura de 180º, hasta obtener un acabado de alta dureza.

el color del mobiliario será a definir por el cliente solicitante

Medidas aproximadas:

Altura : 1.70 metros

Ancho:   1.04 metros

Fondo:   0.45 metros

MOBILIARIO CLINICO MA - 35 TABURETE METALICO, ASIENTO GIRATORIO, RODABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Taburete metálico giratorio rodable, de altura regulable.

Asiento de madera triplay de ½” de espesor, con goma espumad e 2” de espesor, densidad de 20/22 kg/m3, tapizado en korofan tipo II, en color negro, sobre planchad e acero laminado al frío de 1/32” de espesor.

Base de tubo de acero de sección cuadrada de 1 ½”, con vástago en l aparte superior de rosca para ajuste del a altura de 45 a 60 cm, en l aparte inferior apoyados obre cuatro (4) pies horizontales en formad e cruz, de platinad e acero de 25 cm del argo, 3 cm de ancho y 1.8 cm de cubierta con plancha de acero inoxidable de 1/40” de espesor. Montado sobre cuatro (4) ruedas de 2” Ø, con rodamiento de billas, caja de rodillos completamente niquelados, cubierto con jebe duro.

Acabado en color a definirse.

Las uniones serán soldadas eléctricamente con electrodos.

Dimensiones aproximadas:

Diámetro del asiento				:	36 cm

Altura inicial del asiento			:	45 cm

Diámetro interior del arco dela base		:	50 cm

MOBILIARIO CLINICO MA - 39 MESA METALICA, RODABLE TIPO MAYO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Soporte principal de acero de 1” Ø * 1.25 mm de espesor.

Armadura inferior de tubo de acero cuadrado, protegido con plancha de acero inoxidable 1/40”, con dos (2) garruchas tipo bola de 1 ½, con doble rodamiento de billas, eje central del a rueda será del tipo roscado, colocado en los extremos libres y dos (2) regatones de jebe duro en la zona de apoyo.

Tablero fabricado en plancha de acero laminado al frío de 1/32” con doble refuerzo; recubierto con planchad e acero inoxidable de 1/40”, bordeado con filete de pestaña alta de un (1) centímetro del mismo material. Tablero estará sujeto con tornillos del a varilla cromada ¾”, con botón cromado de ajuste de 1 ½.

Acabado en pintura color verde nilo.

Dimensiones aproximadas:

Bandeja		:	40 cm ancho * 52 cm fondo

Altura mínima		:	80 cm

Altura máxima	            :	130 cm

Las uniones serán soldadas eléctricamente con electrodos.

MOBILIARIO CLINICO MA - 42 MESA METALICA PARA CAMBIAR PAÑALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con perfil de estructura de 3” x 1” x 1.10 mm de largo x 0.50 de ancho. Con patas de tubo redondo de 1” ¼” x 1.2 mm terminada la misma en regatones de jebe duro

con colchoneta tapizada con korofan lavable, sobre espuma plástica de 2” base que se entornilla a la estructura intermedia del marco metálico superior.

con plataforma de plancha de 1/32” x 1.05 metros de largo x 0.50 metros de ancho, reforzado con borde de 4 centímetros de alto soldado a cada extremo de las patas.

con tallimetro de hasta 1.10 metros.

Medidas aproximadas:

altura total                            :        205 cms

altura a tablero balanza    	  :          75cms

ancho                                   :         50 cms

largo de la colchoneta          :       110 cms

Proceso constructivo

todas las soldaduras deberá ser controlada con exactitud la temperatura de las uniones con el aporte de la soldadura, evitando que los materiales que son unidos de esta manera se recalienten ocasionando que con el trabajo y el esfuerzo, éstas uniones se rompan.

Proceso de fosfatizado

Ingresara a la sección de decapado y pintado donde, mediante inmersión en tinas especialmente acondicionadas, los productos son movidos mediante grúas corredizas son sumergidos los diferentes artículos en las tinas de desengrase, enjuague, fosfatizado, enjuague y una última conteniendo sales de cromo, que permite fijar una partícula que protege contra el oxidación al producto

Proceso de pintado

El proceso de pintado se realizara en una cabina cerrada utilizando un sistema de aplicación de pintura  especial para dichos equipos, aplicando dos (2) manos de anticcorosivo de diferente color: esmaltes especiales, pintado en polvo, así como epóxicas según el caso. Horneable a una temperatura de 180º, hasta obtener un acabado de alta dureza. El color del mobiliario será a definir por el cliente solicitante

MOBILIARIO CLINICO MA - 48 ESCALINATA METALICA DE DOS PELDAÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con bastidor íntegramente de acero tubular dde 25.4 mm de diámetro, 1.2 mm de espesor

Con plataforma contraplacada de 25.4 mm con plancha de acero laminado al frío de 0.8 mm de espesor, con cubierta de plancha en la parte superior de cada peldaño de linoleum antideslizante en color negro, asegurando todo el contorno con ribetes de acero inoxidable

las patas van apoyadas sobre regatones de jebe duro

Dimensiones :

## altura 1º peldaño :    200 mm

altura 2º peldaño :    400 mm

ancho del peldaño : 250 mm

largo del peldaño :  450 mm

Proceso constructivo

Todas las soldaduras deberá ser controlada con exactitud la temperatura de las uniones con el aporte de la soldadura, evitando que los materiales que son unidos de esta manera se recalienten ocasionando que con el trabajo y el esfuerzo, éstas uniones se rompan.

Proceso de fosfatizado

Iingresara a la sección de decapado y pintado donde, mediante inmersión en tinas especialmente acondicionadas, los productos son movidos mediante grúas corredizas son sumergidos los diferentes artículos en las tinas de desengrase, enjuague, fosfatizado, enjuague y una última conteniendo sales de cromo, que permite fijar una partícula que protege contra el oxidación al producto

Proceso de pintado

El proceso de pintado se realizara en una cabina cerrada utilizando un sistema de aplicación de pintura  especial para dichos equipos, aplicando dos (2) manos de anticorrosivo de diferente color: esmaltes especiales, pintado en polvo, así como epóxicas según el caso. Horneable a una temperatura de 180º, hasta obtener un acabado de alta dureza. El color del mobiliario sera a definir por el cliente solicitante

MOBILIARIO CLINICO MA - 52 BIOMBO METALICO DE UN CUERPO, MODELO ESTATICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con marco o bastidor íntegramente de acero tubular de 25.4 mm de diámetro, 1.25 mm de espesor

Con cortina ó pantalla bramante fácilmente quitable, sujeto al bastidor por dos (2)  varillas de fierro de 3/8” de diámetro, con rosca en los extremos y mariposas para fijar la pantalla.

Base de apoyo compuesto de dos (2) arcos de tubo de acero de 1” de diámetro de 45 cm de ancho y 15 cm de alto, con regatones de plástico duro.

Pintado con dos (2) manos de pintura anticorrosiva una en color negro y otra en color rojo, y esmaltado al horno, en color verde nilo bajo.

Las uniones serán soldadas eléctricamente con electrodos.

Dimensiones  apróximadas:

Ancho                       :  90 cm

Altira de bastidor     :   165 cm

Altura total              :  175 cm

MOBILIARIO CLINICO MM - 2 MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Bastidor de tubo de acero de 1 ¼” Ø y 1.25 mm de espesor.

Tubo de acero de ¾” Ø y 1.25 mm de espesor empotrado y soldado al tubo de 1 ¼” Ø.

Plancha metálica laminada al frío de 1/32” de espesor, 23 ½” de ancho y 16 pulgadas de largo con 2 muescas de acero inoxidable empernadas a la plancha; la plancha irá soldada y empernada a los tubos de 1 ¼”.

Varilla articulada de acero inoxidable de ¼” Ø.

Regatones de jebe duro, electroconductivos.

Cinta de Korolite de unión de cabecera y piecera cocido por todo lo ancho de la mesa para tapar las bisagras.

Nota:	El bastidor será pintado en color verde nilo bajo, con dos manos de pintura anticorrosiva una en color negro y la otra en color rojo esmaltado al horno, el forro korofan tipo II, será en color negro, sobre goma espuma polieuretano semiduro, elastico y resistente de 20/22 kg/m3.

Las uniones serán soldadas eléctricamente con electrodos.

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

EQUIPO BIOMÉDICO ESTETOSCOPIO ADULTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

La cabeza del estetoscopio deberá estar hecha en acero inoxidable.

Con dos (02) receptáculos: uno plano para diafragma y el otro para campana. El receptáculo de forma plana y el de forma de campana deberán tener un borde recubierto de jebe. El tubo que conecta la cabeza del estetoscopio a los auriculares será de látex o material equivalente  Los auriculares contarán con dos (02) olivas de látex suave y/o plástico Accesorios y/o insumos adicionales. Un par  de olivas de látex y/o plástico. Un diafragma. Un estuche para guardar el estetoscopio.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

EQUIPO BIOMÉDICO ESTETOSCOPIO PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

La cabeza del estetoscopio deberá estar hecha en acero inoxidable.

Con dos (02) receptáculos: uno plano para diafragma y el otro para campana. El receptáculo de forma plana y el de forma de campana deberán tener un borde recubierto de jebe. El tubo que conecta la cabeza del estetoscopio a los auriculares será de látex o material equivalente  Los auriculares contarán con dos (02) olivas de látex suave y/o plástico Accesorios y/o insumos adicionales. Un par  de olivas de látex y/o plástico. Un diafragma. Un estuche para guardar el estetoscopio.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

EQUIPO BIOMÉDICO SET DE INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA MENOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

DE 9 PIEZAS: 1 sonda acanalada 145 mm, 1 estilete doble 160mm, 1 mango de bisturí N°3, 1 pinza disección con uña mediana1x2 diente 145mm, 1 pinza mosquito recta 125mm, 1 pinza mosquito curvo 125mm, 1 tijera de mayo mediana recta 140mm, 1 porta aguja mediano mayo hegar 150mm, caja de acero quirúrgico mediana para el equipo 20x10x5cm.

EQUIPO BIOMÉDICO SET DE INSTRUMENTOS PARA CURACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

1Tijera mayo curva 140mm, 1 pinza kelly curva 140mm, 1 pinza mosquito curva 125mm, 1 pinza disección sin uñas 145mm.

EQUIPO BIOMÉDICO TAMBORES DE METAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Fabricados integramente de acero quirúrgico, incluye tapa ( con agarradera)

TAMBORES REDONDOS CHICOS DE ACERO QUIRURGICO: medidas de 15x15cm, rejillas de ventilación de maxima durabilidad

TAMBORES REDONDOS GRANDES DE ACERO QUIRURGICO: medidas de 30x30cm, rejillas de ventilación de maxima durabilidad

TAMBORES REDONDOS MEDIANOS DE ACERO QUIRURGICO: medida de 20x20cm, rejillas de ventilación de máxima durabilidad

EQUIPO BIOMÉDICO LARINGOSCOPIO ADULTO DE HOJAS INTERCAMBIABLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con dos (02) hojas curva y recta en acero inoxidable con fibra óptica.

Las hojas serán de acero inoxidable o material equivalente resistentes y fácilmente esterilizables.

Las hojas serán intercambiables y de fácil ajuste y ensamblaje al mango.

Mango metálico inoxidable con superficie antideslizante

El mango tendrá dispositivo metálico mecánico de ajuste y enganche con baterías tipo C

Accesorios o insumos adicionales:

Un cargador para mango de baterías.

Un estuche para equipos y accesorios.

Dos (02) bulbos para laringoscopio.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año

EQUIPO BIOMÉDICO EM - 4 ESFINGOMANOMETRO DE MERCURIO PORTATIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

De tipo columna de mercúrio. Soporte compuesto por una estructura metálica inoxidable.

Con una pera de insuflación de goma. Con válvula tipo rosca. Con canastilla porta brazalete. Brazalete de tela con sistema de fijación tipo velcro Bolsa de insuflación de jebe. Un brazalete para adulto. Un brazalete pediátrico.

Parámetros de operación y/o medición. Rango de medida de 0 a 300mm Hg o más. Resolución de 3mm de Hg o menos

Accesorios y/o insumos adicionales. Una pera de goma

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

EQUIPO BIOMÉDICO EM-21 NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

- Funciones

- Equipo para suministrar medicación aerosolizada en pacientes con patología pulmonar en emergencia u hospitalización.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

- Características Generales

Equipo de sobremesa y portátil para usar en hospitales. Partículas nebulizadas con dimensiones menor a 2 um. Capacidad de suministrar medicamentos. Reservorio para medicación de 5 ml mínimo y reesterilizable autoclavable. Generador de presión.

- Características de Accesorios

Brazo de suspensión para tubos.  Dos tubos lisos. Una máscara de inhalación adulto.  Una máscara de inhalación pediátrico. Dos piezas de boca.

- Información Técnica

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en  idioma castellano, que incluye:

Manual de Servicio. Manual de Instalación. Manual de Operación. Lista de Partes. Incluir diagrama de bloques, planos y esquemáticos.

- Curso de Mantenimiento

- Duración : 4 Horas

Descripción : Uso y aplicaciones, basado en principios físicos de funcionamiento.

Manejo.  Mantenimiento preventivo y correctivo. Descripción amplia de funcionamiento. Calibración y ajuste

EQUIPO BIOMÉDICO EM - 22 RESUCITADOR MANUAL ADULTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Equipado con una válvula bidireccional. Bolsa resucitador de silicón autoclavable.

Bolsa puede ser conectada a una fuente de oxigeno  para suministrar 100 de oxigeno al paciente.

Es reusable, puede ser esterilizado en auto clave. La capacidad del resucitador es de 1500 ml.

Con reservorio de  oxigeno. Mascarilla de silicona transparente sin color. La mascarilla con bordes  almohadillados. 04  mascarillas tamaño adulto

Accesorio :

Maletín para transportes.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

EQUIPO BIOMÉDICO EM – 22a RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Equipado con una válvula bidireccional Bolsa resucitador de silicón autoclavable.

Bolsa puede ser conectada a una fuente de oxigeno  para suministrar 100 de oxigeno al paciente.

Es reusable, puede ser esterilizado en auto clave. La capacidad del resucitador es de 240ml.

Con reservorio de  oxigeno.

Mascarilla de silicona transparente sin color. La mascarilla con bordes  almohadillados. Tres tallas de  mascarillas 0/0, 0/1 y 2.

Válvula de paciente,  válvula relief y válvula peep esterilizables en autoclave. Acumulador de oxigeno

Accesorio :

Maletín para transportes.

Incluir   :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

- Garantía de un año.

EQUIPO  BIOMÉDICO   	 EM-25

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Rodable

Indicador de presión negativa, con filtro bactericida

PRESION NEGATIVA

Rango de presión: 0 a 570 mmhg ó mas, presión regulable, bomba de vacío

BAJO NIVEL DE RUIDO

capacidad de succión no menor a 20 lts/min.

Frasco recolector

Uno ó dos frascos con capacidad total de tres (03) litros ó mas, de plástico transparente con escala de medida en alto relieve, estirilizable en autoclave, dispositivo de seguridad de rebalse o sobreflujo

ACCESORIOS

un (01) frasco de repuesto

cinco (05) cánulas de succión adultos, estirilizables

cinco (05) cánulas de succión pediátricas estirilizables

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

220 v ó 230 v / 60 hz

### EQUIPO BIOMÉDICO :	EM-36

### DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Portátil, tiempo de carga no mayor de 10 seg. a 360 joules. Selector de carga en el panel del equipo con capacidad hasta 360 joules para paletas externas,  con 10 o mas valores de selección, control de inicio de carga desde paleta externa y panel del equipo: y descarga desde paletas provisto de paletas externas para adulto y pediátrico

sincronismo para cardioversión

Adquisición de ecg a través de cable de paciente,  03 derivaciones o mas ( cable ecg de  03 lead)

Adquisición de ecg a través de paletas de desfibrilación

Alarma para la frecuencia cardiaca

Marcapasos no invasivo con selección de frecuencia y corriente de estimulación

Desfibrilación con electrodos de adherencia descartables (manos libres), indicador de estado de la batería

PANTALLA

Tamaño 5" diagonal o mas; grafica de ondas ecg ; visualización del valor numérico de la frecuencia cardiaca. Visualización del valor numérico de la energía seleccionada

REGISTRADOR

capacidad  para papel de 50mm a 55mm de ancho. Registro de ecg y eventos

ACCESORIOS

coche rodable para colocar el equipo

02 cables troncal ecg con 03 cables -  ramales cada uno

20 electrodos descartables para marcapasos externo y desfibrilación a manos libres ( de preferencia dos tamaños) con cable-conector al equipo

50 electrodos de ecg descartables tipo broche para piel

05 frascos de gel electro conductor

10 rollos de papel termo sensible

cable de alimentación con toma a tierra

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Funcionamiento con red eléctrica 220v / 60hz. Batería recargable incorporada,  con cargador incorporado al equipo.

EQUIPO BIOMÉDICO EM - 38 EQUIPO DETECTOR DE LATIDOS FETALES (DOPLER FETAL PORTÁTIL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Unidad digital de sobremesa. Con transductor de U.S entre 2MHZ y 3MHZ. Con control de audio.

Visualización de frecuencia cardiaca fetal en LCD. Indicador de baterías bajas. Con soporte para colocar transductor.

Parámetros de operación y/o medición: Rango de frecuencia cardiaca fetal de 50 BPM a   210 BPM o más.

Accesorios y/o insumos adicionales: Un juego de audífonos, Un galón de gel para ultrasonido de diagnóstico

Energia  elétrica requerida: 220 voltios o 230 voltios a 60 HZ . A baterías recargables  con duración de 06  horas con carga completa.

Incluir   :

- Manual del usuario.  Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento   Garantía de un año.

### EQUIPO BIOMÉDICO : 	EM-82

### PULSIOXIMETRO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Portátil. Funcionamiento con red eléctrica y a batería. Visualización de barra grafica de intensidad de pulso

PARAMETRO DE MEDICION

Saturación de oxigeno (spo2): de 0 a 100%. Frecuencia de pulsaciones (bpm) de 308 pm o menos a 220 bpm o mas

ALARMAS AUDIOVISUALES

De spo2  nivel alto y bajo, de bpm  nivel alto y bajo; indicador de batería baja; silenciador de alarma

ACCESORIOS

Cuatro (04) sensores adulto (reusable)

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Adaptador y/o alimentación directa de 220 vac o 230 vac. Batería con autonomía mínima de 6 horas

### EQUIPO BIOMEDICO:	EM-91a

### COCHE DE PARO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Integrado por mueble rodable,  resucitador manual adulto,  resucitador manual pediátrico, aspirador de secreciones y laringoscopio

MUEBLE RODABLE;

Superficie superior de trabajo con sistema de seguridad para evitar caída del desfibrilador. Con tres cajones como mínimo. Con agarradera o asa para desplazamiento portasuero

porta balón de oxigeno, porta aspirador de secreciones, estructura montada sobre cuatro (04) ruedas con sistema de frenos

## RESUCITADOR MANUAL ADULTO

## RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

ASPIRADOR DE SECRECIONES

LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA

EQUIPO BIOMEDICO MM - 3 MESA (DIVAN) UNIVERSAL DE RECONOCIMIENTO , PARA GINECOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Con bastidor de 1 ¼” de fierro redondo de 1.5 mm de espesor y soporte de acero redondo de ¾” 11.25 mm de espesor empotrado y soldado

Con manija de ajuste soldado al fierro redondo de 1 ¼ para soportar las pierneras

Con pierneras de alma de acero recubiertas con poliéster o acrílico con correas de nylon  soporte con varilla de ½” de acero inoxidable con sistemas de regulación en posición y altura

Con bandeja de acero inoxidable con tiradores de 30 x 30 x h= 12 cms deslizables sobre dos canales para una con pestaña de refuerzo

Con regulador de altura con cremalleras metálicas diseñada con platina de 1” ½” que varian entres posiciones

Con regatones de jebe duro. Con sistema de recorte para intervenciones ginecológicas

Con forro de korofan y con goma espuma de poliuretano, semiduro elástico y resistente, con densidad 20/22 kg/m3.

Proceso constructivo

Todas las soldaduras deberá ser controlada con exactitud la temperatura de las uniones con el aporte de la soldadura, evitando que los materiales que son unidos de esta manera se recalienten ocasionando que con el trabajo y el esfuerzo, éstas uniones se rompan.

Proceso de fosfatizado

Ingresara a la sección de decapado y pintado donde, mediante inmersión en tinas especialmente acondicionadas, los productos son movidos mediante grúas corredizas son sumergidos los diferentes artículos en las tinas de desengrase, enjuague, fosfatizado, enjuague y una última conteniendo sales de cromo, que permite fijar una partícula que protege contra el oxidación al producto

Proceso de pintado

El proceso de pintado se realizara en una cabina cerrada utilizando un sistema de aplicación de pintura  especial para dichos equipos, aplicando dos (2) manos de anticcorosivo de diferente color: esmaltes especiales, pintado en polvo, así como epóxicas según el caso

Horneable a una temperatura de 180º, hasta obtener un acabado de alta dureza.

El color del mobiliario será a definir por el cliente solicitante

EQUIPO BIOMÉDICO MM - 4 MESA ESPECIAL PARA TOPICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Bastidor de tubo de acero de 1 ¼” Ø y 1.5 mm de espesor

Tubo de acero de ¾” Ø y 1.25 mm de espesor

Platina de 1” * 1/16” de espesor, soldado al tubo de 1 ¼” Ø

Platina de 1” * 1/16” de espesor para fijación del mecanismo de elevación.

Mecanismo de elevación

Varilla de 3/8” Ø soldado y empotrado al tubo de 1 ¼” Ø para soporte de las muescas

Angulo de 1” * 1” * 1/16” con muescas

Varilla de ¼” Ø

Regatones de jebe duro

Angulo de 1” * 1” * 1/16

Plancha de 1/32” de espesor

Manija de ajuste soldado al ángulo de 1” * 1” * 1/6”

Sujeta piernas acolchadas articulada con soporte de varilla de acero cromado de ¼” Ø

Rieles de guía de 2 * 30cm de 3/32 de espesor

Hombrera acolchada de 14 * 11 cm de alto

Bandeja de poliester con tirador.

Bastidor pintado con 2 manos de pintura anticorrosiva esmaltado al horno. Medidas en cm.

EQUIPO BIOMÉDICO N-2 NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

La unidad de dos cuerpos dispuestos en tandem de 14” * 17” especialmente para trabajos comparativos.

Equipado interiormente con dos (2) lámparas fluorescentes circulares de 32W, 220V, 60Hz, luz de día, completamente equipados con reactor de alto factor de potencia y arranque normal, encapsulado en resina.

Luna acrílica irrompible en opal difuso de 1/8” de espesor, para iluminación fluorescente que abarque los dos cuerpos en dimensiones de 28” * 17”, especialmente para el tamaño máximo de radiografía.

Esmaltado interiormente con pigmentos blancos importado especial para iluminación fluorescente; sin halos de luz ni sombras en la pantalla que pueda producir lecturas erróneas, siendo el reflejo totalmente uniforme y difuso.

Construcción en acero laminado de 1/32” con marco de acero inoxidable, diseñado para ser empotrado o adosado en la pared, colocado sobre soporte.

Sistema de sujeción de las películas de modo que las presionen adecuadamente.

Lleva interruptor bipolar incorporado en cada campo y enchufe universal monofásico con puesta a tierra con un metro de cordón flexible de 3Nº.16AWG con forro externo.

En la parte superior del cuerpo llevará lubres de ventilación y dos (2) orejas de soporte.

Unidad pintada exteriormente con dos (2) manos de pintura anticorrosiva, una en color negro y otra en color rojo, esmaltado al horno, a prueba de golpes en color verde nilo bajo.

Las uniones serán soldadas eléctricamente con electrodos.

EQUIPO BIOMÉDICO N-5 LAMPARA DE RECONOCIMIENTO CON CUELLO DE GANSO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Lámpara de reconocimiento, modelo de pie, tipo cuello de ganso flexible.

Tubo principal de 19.0 mm Ø * 840 mm de largo, sistema de ajuste para graduación de la altura, desde 1220 a 1740 mm

Base pesada de 270 mm Ø de fierro fundido, con un peso aproximado de 5 Kg

Unidad completamente cromada, incluyendo foco pavonada de 60 watts, cordón de tres (3) metros de largo 2 * 14 AWG, con enchufe y contacto de protección e interruptor intercalado. Monofásico con puesta a tierra.

### EQUIPO BIOMEDICO:	CI-6

### RESUCITADOR MANUAL NEONATAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Equipado con una válvula bidireccional  Bolsa resucitador de silicón autoclavable.

Bolsa puede ser conectada a una fuente de oxigeno  para suministrar 100 de oxigeno al paciente.

Es reusable, puede ser esterilizado en auto clave. La capacidad del resucitador es de 240ml.

Con reservorio de  oxigeno. Mascarilla de silicona transparente sin color.

La mascarilla con bordes  almohadillados. Tres tallas de  mascarillas 0/0, 0/1 y 2.

Accesorio :

Maletín para transportes.

Incluir :

- Manual del usuario.

- Manual de mantenimiento

- Plan de mantenimiento

### EQUIPO BIOMEDICO: 	EM-94

### PANTOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Set de diagnostico que incluye otoscopio, oftalmoscopio e iluminador naso/ rino/ laringo

con estuche porta equipo

OTOSCOPIO

Lámpara halógena de 3.5v ó 2.5v

especulo de material plástico o similar de 03 tamaños o mas una lámpara halógena de repuesto

OFTALMOSCOPIO

lámpara halógena de 3.5v ó 2.5v

Banco de lentes con rango de medidas de – 15d a + 15d (o rango mayor), una lámpara halógena de repuesto

ILUMINADOR NASO/ RINO/ LARINGO

lámpara halógena de 3.5v ó 2.5v

con espejo rotable; una lámpara halógena de repuesto

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Mango para baterias estandar “c” ó “d”, con control de intensidad luminosa

### EQUIPO BIOMEDICO: 	U-1

### UNIDAD DENTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Funciones

Utilizado en los servicios de odontología.  Para las operaciones odontológicas básicas y medias.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

- Características Generales

Conformada de las siguientes partes:

Unidad odontólogica.  Lámpara de polimerización. Sillón odontológico. Taburete del odontólogo y auxiliar.  Compresor.

Unidad odontológica:

Con bandeja amplia para instrumentos, montada en un brazo articulado.

Negatoscopio para la observación de placas de rayos X

de uso Odontológico.

Piezas de mano de los siguientes tipos:

-Pieza de alta (conector  tipo Borden de 3 orificios).

-Pieza de baja (conector tipo  Borden de 3 orificios).

-Jeringa de triple acción.

-Unidad Ultrasónica.

Mangueras:

Para conectar los diferentes tipos de piezas de mano.

Cómodas para el manejo del Odontólogo.

Sistema que impida que la pieza de mano golpeen el suelo si sufren

caídas.

Lisas, de manera que se facilite el procedimiento de

limpieza(asépticas).

Escupidera:

De porcelana resistente o acero inoxidable de una sola pieza, desmontable y con sistema para  facilitar la limpieza de los desechos sólidos.  De profundidad que evite salpicaduras o con un bisel que lo impida. Con un filtro para desechos sólidos.  De un diseño que facilite la limpieza. Capaz de evacuar los desechos rápidamente.  Surtidos y soporte para vaso.  Surtidor manual de agua.

Soporte en acero inoxidable para vaso. Incorporada al sillón dental.

Succionadores:

- De baja potencia (ejector de saliva), de aire comprimido mediante venturi  De alta potencia.

Selección automática al ser levantada la boquilla del succionador.  Boquillas de aspiración esterilizables.

Lámpara Dental:

Bombilla de halógeno. Iluminación de colores naturales, 3500 a 5000 Kelvin  Sin sombras con intensidad máxima no menor de 20.000 lux. Incorporada a la unidad, con brazo articulado. Con reflector dicroico o similar, que elimine los rayos infrarrojo y ultravioletas. Al menos con dos intensidades de iluminación.

Lámpara de Polimerización :

Con sistema de enfriamiento. Con anteojos o pantalla de protección. Incluir 3 bombillos de repuesto.

Características de

Control de presión de almacenamiento ajustable. Con capacidad para mover 108 LPM a 500 KPa (mínimo).  Para alcanzar una presión no menor a 500 KPa. Incluir 01 bombillo de  repuesto con cada equipo. Tanque con capacidad no menor a los 28 litros. Incluir 01 juego de fresas. Manómetros de la presión en el tanque y salida. Con purga en el fondo del tanque, de fácil acceso. Con válvula de seguridad para sobre presiones.

Pieza de Mano Alta :  Con válvula reguladora de salida del tanque. Presión de trabajo de 30 a 40 PSI (206 a 275.6 KPa). Pistón libre de aceite. Velocidad mínima de 350,000 RPM.  Para la producción de aire grado hospitalario. Conductos para el Spray (aire y agua), internos, no expuestos y no  Incluir los filtros de aire necesarios en la entrada y salida. visibles. Sistema de cambio de fresas manual. Incluir el extracto de fresas. Nivel de ruido no mayor a los 30 decibelios. Con lubricación por spray. Turbina de rodamiento con rodajes. De turbina intercambiable.  La pieza debe tener un ángulo que permita la visibilidad y maniobra en el campo de trabajo.

El spray de agua debe cubrir completamente la parte activa de la broca.  Incluir Set de Herramienta para Reparación y Mantenimiento.

Pieza de mano baja velocidad: Con acople borden de 3 orificios esterilizables a vapor. Neumáticas.  Para fresa de hasta 26 mm de largo y 2.5 mm de diámetro.  De metal.

Micromotor de velocidad ajustable entre 0 y 40.000 R.P.M.

Micromotor con cambio de giro.

Con contrángulo de mecanismo fuerte y relación 1:1.

Con contrángulo de fácil cambio de cabeza.

Sujeción de broca, de la cabeza, fuerte y manipulable.

Cabeza para utilizar con o sin agua.

Incluir Set de Herramienta para Reparación y Mantenimiento

- Información

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en idioma castellano, que incluye:

Manual de Servicio

Manual de Instalación.

Manual de Operación.

Lista de Partes.

Incluir diagramas de bloques, planos y esquemáticos.

### EQUIPO BIOMÉDICO   U – 3a

### LAMPARA DE LUZ HALOGENA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Funciones

Para realizar fotocurado de resinas de obturación odontológica.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

- Características Generales

Portátil. Modelo de última generación fabricado para fotopolimerizar. Timer control electrónico regulable cada 10 seg. hasta 60 seg. Mínimo (con señal acústica). 	 Pistola con diseño  ergonómico. Generador de luz halógena. Con disipador de calor para enfriamiento de lámpara. Con sistema de seguridad para sobrecalentamiento.

- Características de Accesorios

Cable de energía eléctrica.  2 bombillos de fuente de luz.

- Información Técnica

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en  idioma castellano, que incluye:

Manual de Servicio

Manual de Instalación

Manual de Operación

Lista de Partes.

- Curso de Mantenimiento

- Duración: 8 Horas

Descripción: Uso y aplicaciones, basado en principios físicos de funcionamiento.

Manejo

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Descripción amplia de funcionamiento. Calibración y ajuste.  Supervisión.  Revisión y corrección de fallas.

### MA - 36

### TABURETE PARA ODONTOLOGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Giro de 360°. Respaldo de soporte lumbar, con movimiento de reclinación. Altura ajustable de 40 a 60 cm. aproximadamente. En vinil o material resistente y de fácil limpieza.  Montado en 5 rodines. Color igual al del sillón dental. Compresor: De 1 HP. Control Automático  por presión. Con protección a sobrecalentamiento y sobrecarga.

### EQUIPO BIOMEDICO: 	U-3

### SILLON DENTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Con sistema telescopio hidráulico, con bomba de pedal y base pesada

Asiento y respaldar anatómicos, con porta brazos mullido (espuma plástica),  tapizado en korofan.

Ejecuta múltiples movimientos inclusive el de tredelumburg, con control de retorno automático desde cualquier posición a la original las cuales serán completamente silenciosas y suaves.

Las partes  metálicas deberán tener un buen acabado, según norma ISO.

Sistema hidráulico o electromecánico. Anatómico. Libre de obstáculos en el respaldar. Cabezal ajustable. Diseñado para el trabajo a cuatro manos. Control  para tres movimientos: Altura vertical del sillón. Movimiento de inclinación del respaldar desde posición horizontal con posición Antishock.

Movimiento de giro lateral +/- 45° mínimo. Dimensiones:  Largo: 1.76 m aproximado. Ancho: 0.50 a 0.70 m  Capacidad para 150 Kg. ó más. Tapicerías sin costuras visibles en vinil muy resistente o material de mejores características.  De fácil limpieza.

### EQUIPO BIOMÉDICO   U – 6

### EQUIPO DE RAYOS X RODABLE PORTÁTIL (DENTAL)

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Funciones

- Equipo diseñado para tomar imágenes radiográficas odontológicas de la  anatomía bucal.  Adulto/pediátrico.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60Hz, monofásica, con línea a tierra.

- Características Mecánicas

- Equipo rodable y de tipo pedestal. Con brazo articulado contra equilibrio, que permita movimientos

verticales y horizontales.  Longitud aproximada del brazo 120 cm.

- Características Generales

Sistema intraoral incluye periapicales.  Equipo montado en estructura de acero rodable. Facilidad de maniobrabilidad del conjunto monobloque-brazo.  Generador de mediana ó alta frecuencia. Con rotación completa en el plano horizontal. Con rotación en el plano vertical.

Anodo del tubo de rayos X.

Tipo                                              : estacionario/cilíndrico.

Filtración total mínima (mm Al)      : 2 a 3 mm.

Capacidad de calor (HU)              : 7,000 HU mínimo.

Tamaño de punto focal                : 0.8 mm como máximo.

Generador de Rayos X.

Rango de Kv                                : 60   a  70 Kv.

Rango de mA                                : 8    a  10 mA.

Tiempo de Garantía exposición    : 0.1 segundos ó menos hasta 3 segundos ó más.

Distancia foco-extremo distal: aprox.  200mm.

Capacidad de magnificación  : 1.2 X.

Panel de control :

Visualización de los parámetros de exposición.

Pulsador con extensión de 2 m. mínimo.

- Características de Accesorios

- Dos mandiles protectores de plomo.

- Información Técnica

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en idioma castellano que incluye:

Manual de servicio

Manual de instalación

Lista de partes.

Incluir diagrama de bloques, planos y esquemáticos.

- Curso de Mantenimiento

Duración: 40 horas.

Descripción: Uso y aplicaciones, basado en principios físicos de funcionamiento.

Manejo,

Descripción amplia de funcionamiento,

Calibración y ajustes,

Supervisión, Revisión y corrección de fallas. Evaluación de aprendizaje.

### EQUIPO BIOMEDICO: 	U-9

### ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Construida en plancha de acero laminado en frío de 1.5   mm. de espesor.

- Puerta superior, marco de 60  mm. con vidrio doble (4  mm.) transparente, montado con empaquetadura de goma en todo el perímetro de cada marco.

- Puerta inferior metálica contraplacada de 15  mm. de espesor.

- Cerradura de 01 golpe, incluyendo dos (02) llaves.

- Tirador cromado tipo asa de 76  mm.

- Tope metálico con jebe.

- Pie metálico perfilado de apoyo cubierto con jebe duro tipo “U”

- Tres (03) divisiones de vidrio triple  de 6  mm. transparente, de altura ajustable.

- División contraplacada

- Cajón metálico deslizable sobre rodamiento de billas y topes de jebe.

- Todas las uniones serán eléctricamente soldadas.

- Pintado con dos pasos de pintura anticorrosiva de diferentes colores y no igual al color del   acabado, esmaltado al horno a prueba de golpes, color final verde nilo bajo.

### EQUIPO BIOMEDICO: 	U-38

### AMALGAMADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Funciones

Mezcla de amalgama para uso odontológico.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

- Características Generales

Equipo portátil, de sobremesa electromecánico. De peso liviano, que facilite su traslado.  Depósitos independientes para limaduras de plata y para el mercurio.  Sistema de regulación manual por llave para cantidad de amalgama. Con Temporizador.  Con sistema de seguridad para el mecanismo de cierre de la cápsula mezcladora.

- Información Técnica

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en idioma castellano, que incluye:

Manual de Servicio

Manual de Instalación.

Manual de Operación.

Lista de Partes.

Incluir diagrama de bloques, planos y esquemáticos.

- Curso de Mantenimiento

Duración: 8 horas.

Descripción: Uso y aplicaciones, basado en principios físicos de funcionamiento.

Manejo

Descripción amplia de funcionamiento

Calibración y ajustes

Supervisión.  Revisión y corrección de fallas.

### EQUIPO BIOMEDICO

### SET DE INSTRUMENTAL DENTAL

- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Funciones

- Instrumentos utilizados para realizar el exámen odontológico

Se debe considerar las siguientes características técnicas del acero del instrumental médico quirúrgico de acuerdo a la norma DIN 58298,  certificada según norma DIN 50049, que se requerirá al ensayo del material por parte del fabricante.  Se aceptará otras alternativas que cumplan con las normas tipo AISI y ASTM  A751 con la correspondiente formulación y equivalencia de la composición del material, según lo descrito en la norma DIN

- Componentes

- 1 Espejo dental plano simple

1 Mango para espejo cromado

1 Pinza para algodón

1 Explorador de doble extremo activo fino

- Características Mecánicas

Sondas dentales, instrumentos para operaciones de relleno y tallado,  Instrumentos para operaciones de limpieza,  Instrumental para extracción: Forceps, Instrumental para extracción: Elevadores, Según  DIN 1.4120, 1.4116, 1.4117, 1.4034, 1.4021.

- Características Generales

- Fabricados en Acero Inoxidable

- Terminación Satinada o Mate

- Que permita ser lavado con detergentes con PH neutral y germicidas.

- Que permita lavado ultrasónico	- Que permita la lubricación con aceites diluibles en agua.

- Resistentes a golpes y agentes corrosivos.

- Resistente a altas temperaturas de calor seco y húmedo

EQUIPOS  VARIOS

### I – 29

### REPRODUCTOR DE VIDEO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Características generales:

Reproductor de DVD, grabador de DVD con Disco Duro de 50 Gb.

Con doble compatibilidad. Con 6 horas de grabación o más. Grabación desde TV o cámara de video.

Con sistema para ver fotografías digitales.  Compatible a PC. Con dos euroconectores. Con bandeja para dos o más discos.

Con 05 CD en blanco, regrabables.  de DVD, grabador de DVDnsformador externo.s espigas. VAC

ususario00000000000000000000000000000000000000000000000000

Requerimiento de energía : 220 VAC, 60 HZ, con toma a tierra

### I – 36a

### TELEVISOR A COLOR 21”, CON CONTROL

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Características generales:

El Televisor deberá ser lo último en tecnología de TV. Pantalla plana de 21” aproximadamente, de alta resolución de imágenes a color. Filtro Digital.

Menú en pantalla en tres idiomas para la programación de todos los canales y características de los controles. Sonido estéreo.

Salida de audio variable/ fija. Control remoto universala baterías (incluidas) tipo AA o  AAA.

Sintonizador para captar hasta 151 canales.

Encendido ya pagado automático.

Entrada A/V trasera y frontal.

Conexión eléctrica para 200 V, 60 HZ, con cordón flexible vulcanizado tipo blindado y enchufe de tres espigas. Con línea a tierra. Sin necesidad de transformador externo.

Requerimiento de energía : 220 VAC, 60 HZ, con toma a tierra.

### EQUIPO DE COMPUTO: 	O -26

### COMPUTADORA PERSONAL PENTIUM IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Características generales:

Placa con BUS de acuerdo al procesador, PENTIUM IV.  Procesador de 2.8 Ghz o superior. Memoria de 256 MB o superior. Disco Duro de 60 Gb o superior. Tarjeta de video 64 Mb AGP 4x. Tarjeta Fax MODEM. Tarjeta de Red 10/100.

Monitor de 17”.

Diskettera de 3 ½”. Lectora de CD. Teclado PS/2. Mouse PS/2 + rueda.

Case ATX con FAN incorporado y cooler. Parlantes.

Accesorios: CD de configuración de dispositivos (drivers). Fan – cooler respectivo en el procesador, Disco Duro. Fundas. PAD, Cableado respectivo. Estabilizador de voltaje potencia KVA (1000VA), 4 salidas de 220 VAC

Software: Sistema operativo Windows. Microsoft Office. Antivirus la última versión.

Requerimiento de energía : 220 VAC, 60 HZ, con toma a tierra.

### EQUIPO DE COMPUTO: 	O -27

### IMPRESORA MATRICIAL CARRO ANCHO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Equipo utilizado para imprimir papel, resultados procesados en micro computadora

Características generales:

Matriz de punto de 24 pines, velocidad de impresión 400 CPI a 10 CPI o superior, tipo carro ancho. Buffer 64 KB o superior.

Alimentador de papel con selector, alimentador de hojas automático (posterior), tractor frontal o posterior.

Gestión de papel: Soporta formularios continuos, hojas sueltas, etiquetas y sobre.

Número de copias: original mas cuatro copias  a más. Regulador de espesor de papel.

Accesorios: 01 cartucho de cinta, incluye cable respectivo, manual de usuario, drives, funda.

Requerimiento de energía : 220 VAC, 60 HZ, con toma a tierra.

### EQUIPO DE REFRIGERACION: 	R-26    y    R-27

### REFRIGERADORA ELECTRICA DE 12 P3    y    14 PI3

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- Funciones

Conservación y Congelamiento de productos.

- Características Eléctricas

220 VAC, 60 Hz, monofásica, con toma a tierra.

- Características Generales

Con dos puertas: Congelamiento y Conservación.

Controles independientes de temperatura: para conservación y congelamiento.

Con sistema NO FROST.

Con capacidad no menor a 12 P3. y no menor de 14 P3 según el caso

Construida con planchas metálicas con pre tratamiento fosfatizada.

Montada sobre cuatro bases graduables de fácil regulación.

Puerta con aislamiento.

Contrapuerta de la refrigeradora de polietileno de alto impacto.

Congelador en la parte superior con paredes de aluminio.

Luz automática a prueba de humedad.

Control de temperatura con deshielo por termostato.

Con depósito de plástico para conservar frutas y verduras con anaquel de vidrio.

- Información Técnica

- Catálogo u otra información técnica que corrobore lo solicitado en

idioma castellano, que incluye:

Manual de Servicio

Manual de Instalación.

Manual de Operación.

Lista de Partes.

- Curso de Mantenimiento

- Duración : 16 Horas

Descripción : Uso y aplicaciones

Manejo

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Descripción amplia de funcionamiento

Calibración y ajuste

Supervisión y Corrección de fallas.

MOBILIARIO DE OFICINA

### MOBILIARIO	BA-19

### BANDEJA DE MADERA SIMPLE PARA ESCRITORIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido con plancha  de madera triplay de 4 mm y 8 mm, laqueado en color natural, acabado mate. Las uniones serán encolado y clavado con excepción de la unión del triplay del a base con el bastidor.

El triplay de 4 mm servirá para la base de la bandeja. El triplay de 8 mm servirá como bastidor.

Las dimensiones son: 26 cm ancho x 35 cm largo x 5 cm de alto. El lado frontal deberá llevar un boleado de 8 cm.

### MOBILIARIO	M – 4b

### MUEBLE MODULAR PARA COMPUTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido a base de madera laminada con fino acabado en carapacho en color caoba,. Base con topes regulables para desniveles. Con porta teclado corredizo. Con porta mouse corredizo. Con compartimientos para papeles, estabilizador, CPU, scanner y un cajón con llave.

Dimensiones aproximadas:

Altura :  0.76 m;    largo:  0.90 m ,  ancho : 0.50 m

### MOBILIARIO	M - 8

### ESTANTERÍA DE METAL ANGULOS RANURADOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido a base de ángulos de acero ranurados : gauge 14 de 1 ½” x 1 ½”.

Modulación del os parantes angulares cada 90 cm de eje a eje y capacidad para 500 kg.

Pintado con pintura especial contra corrosión y antigolpes, color beige claro.

Contratuercas en los 8 extremos.

Los pernos y las tuercas serán cadmiados. Con cuatro niveles, cada parrilla metálica de gauge 16.

Altura :  2.10 m;    ancho : 0.40 m

### MOBILIARIO   M - 70

### PAPELERA DE MADERA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido con plancha  de madera triplay de 10 mm y 6 mm, laqueado en color natural, acabado mate. Las uniones serán encolado y clavado con excepción de la unión del triplay del a base con el bastidor.

El triplay de 6 mm servirá para la base de la papelera. El triplay de 10 mm servirá como cajuela.

Las dimensiones son: 26 cm ancho x 26 cm largo x 30 cm de alto. La base se encuentra a 5 cm del borde inferior. Llevará un rebaje en la parte inferior de cada uno de los lados, dejando esquineros de 3 cm por lado.

### MOBILIARIO   MC - 10

### ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS , TAMAÑO OFICIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido íntegramente de planchad e acero laminado al frío,  de espesor 1/32”

Gavetas deslizables sobre patines de nylon de 1” de diámetro y prensador para fijación del as tarjetas en el interior de las gavetas

Porta títulos con tirador de aluminio anodizado en l aparte central del a gaveta.

Cerradura Yale, Alpha o similar con 2 llaves.

Pintado con dos manos de pintura anticorrosiva, esmaltado al horno  aprueba de golpes y  en color beige claro,

Unidad soldada eléctricamente en soldadura de punto o de arco.

Con refuerzo metálico en forma de “U” en la parte inferior de cada gaveta, 1 ½” x 1 3/8” x 1/32” de espesor

Dimensiones aproximadas: frente : 47 cm, alto: 1.32 cm , profundidad : 62 cm.

Altura de los lados de las gavetas 16 cm.

### MOBILIARIO   MC - 14

### ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Construido íntegramente de planchad e acero laminado al frío,  de espesor 1/32”

La hoja derecha  llevará una abertura para el sistema de cerradura de 10.2 cm x 7.5 cm , tapa fijada mediante 4 tornillos.

Cada hoja llevará 3 bisagras de 7.5 cm x 2.5 cm de espesor

Pintado con dos manos de pintura anticorrosiva, esmaltado al horno  aprueba de golpes y  en color beige claro,

Unidad soldada eléctricamente en soldadura de punto o de arco.

Con dos refuerzos metálico en forma de “U” en todo lo alto de cada extremo de la hoja de puerta, 10.2 x1.27 cm .

Dimensiones aproximadas: frente : 90 cm, alto: 185 cm , profundidad : 45 cm., con un contrazócalo de 10 cm.

### MOBILIARIO   MC - 17

### SILLA METALICA APILABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

- La silla metálica apilable deberá ser construido en material predominantemente con laminas y perfiles en acero laminado al frío a excepción de lo que se indica.

- La estructura deberá ser en tubo cuadrado de 25.4 mm. (1” x 1/16”) de espesor.

- Asiento y respaldar llevaran madera sólida (cedro) de 12.7 mm.  con goma o espuma de poliuretano indeformable, de 76.2 mm.  para el asiento y de 50.8 mm.  para el respaldar densidad 20/22 kg/m3; tapizado en korofan tipo ii color habano claro. piezas que irán atornilladas sobre una lámina de acero de 0.8 mm.  que estará soldado en la ubicación del asiento y respaldar.

- Las patas llevarán regatones sintéticos o de jebe duro con base o fondo de 6.0 mm.  y laterales de 1.5 mm.  sintéticos color negro y topes de plástico para apilar.

- Todas las partes metálicas serán limpiados con un baño fosfatizado y pintadas con dos bases de pintura anticorrosiva, la primera de color rojo y la segunda en color negro, esmaltado al horno a prueba de golpes; el acabado será en color beige claro a excepción del aluminio, acero inoxidable y cromado.

- Todas las uniones metálicas serán soldadas eléctricamente con electrodos de la mejor calidad, no se aceptará el soldado tipo punto, tendrá que ser tipo soldadura cromada (25.4 mm. de largo en longitudes cortas).

- Todos los materiales a usar en el presente trabajo así como los acabados  serán de la mejor calidad de lo contrario serán observados, hasta que se cumplan con estos requisitos.

# DIMENSIONES

Largo				:	450  mm.

Ancho				:	500  mm.

Altura al asiento		:	450  mm.

Altura al respaldar		:	850  mm.

### MOBILIARIO   MC - 18

### SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE , ASIENTO ALTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Asiento y respaldar de madera triplay de ½” de espesor, con goma de espumad e 2” de espesor, densidad de 320/22 kg/m3, tapizado en korofan tipo II, sobre planchad e acero laminado al frío de 1/32” de espesor.

Estructura del asiento de tubo de acero de 1” de diámetro. Base construida por una pieza de fierro que posee un vástago o hueco con rosca para alojar el tornillo de regulación de altura de  45 a 60 cm. Altura regulable mediante barra de torsión de 1 1 /4” de diámetro.

Respaldar regulable en altura y pivoteado de tal modo de poder acomodare n una posición conveniente.

Partes metálicas pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva, esmaltado al horno  aprueba de golpes y  en color beige claro,

Unidad soldada eléctricamente en soldadura de punto o de arco.

Montado sobre cuatro ruedas cromadas de 2” de diámetro con rodamiento de billas y recubierto en jebe duro.

Dimensiones aproximadas: frente : 50 cm (eje del as patas), alto: asiento regulable de 45 a 60 cm , respaldar de 20 cm. asiento de 36 cm x 38 cm.  A 18 cm del  piso llevará un refuerzo que conecta las cuatro bases de las ruedas.

### MOBILIARIO   MC - 19

### SILLA METALICA GIRATORIA RODABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

Sillón metálico giratorio rodable. Estructura de acero cromado satinado.

Asiento y  respaldar de estructuras de tubo de sección cuadrada, tapizado en goma espuma, densidad 20/22 kg/m3, y cubierto en Korofan tipo II, en color negro mate.

Base principal construida por una pieza de fierro, que posee un vástago o hueco con rosca hembra para alojar el tornillo de regulación con altura ajustable de torsión de 31.75 mm (1 ¼”)Ø  y presión de reclinación, con tope de seguridad de máxima altura.

Montado sobre cuatro (04) ruedas esféricas de 50.8 mm (2”)Ø con rodamiento de billas y recubierto en jebe duro eje central roscado, desengrasado.

Las uniones irán soldadas eléctricamente con electrodos.

Dimensiones aproximadas: frente : 50 cm (eje del as patas), alto: asiento regulable de 45 a 60 cm , respaldar de 20 cm. asiento de 36 cm x 38 cm.  A 18 cm del  piso llevará un refuerzo que conecta las cuatro bases de las ruedas.

# GARANTÍA

Mínimo un (01) año

MOBILIARIO MC - 34 PERCHA METALICA DE PARED CON 4 GANCHOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Percha construida en plancha de 1/32” con cuatro (4) ganchos.

Ganchos de varillas cromadas de 3/16” soldado a la plancha y terminal en perilla de plástico.

Fijada en la pared con tornillo de cabeza redonda cromada de 3/16” y 1 ½”, en huecos de 3/16” en ambos extremos de la plancha.

Dimensiones aproximadas:

Largo		:	45 cm

Alto		:	12 cm

Pintado con dos (2) manos de pintura anticorrosiva, esmaltado al horno a prueba de golpes, en color beige claro.

MOBILIARIO MC -57 MESA MODULAR DE 90 cm x 45 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

La madera ha emplearse será cedro de primera calidad, totalmente seca.

Las dimensiones : frente : 90 cm ,  alto : 71 cm , ancho 45 cm.

El tablero de la mesa estará formado por dos piezas de 1 “ de espesor que irán unidas prensadas. Las cuatro patas de la mesa serán a base de listones de 1 ¾”x 1 ¾”, los mismos que irán unido sen la parte superior con un bastidor de madera de 4” de alto x ½” de espesor; en cada pata el empalme será del tipo caja y espiga.

Las uniones y espigas serán pegadas con terokal y asegurado con clavos sin cabeza y masillado.

Acabados: exterior barnizado en color caoba oscuro mate y acabado interior encerado.

MOBILIARIO MC- 59a CONJUNTO DE BUTACAS DE 3 UNIDADES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Butacas construidas de fibras de vidrio, de 1/8” aproximadamente, de espesor uniforme, acabado exterior liso y pulido, en color a definirse posteriormente.

Las especificaciones técnicas del material deberán satisfacer las Normas Internacionales para este tipo de material.

Las butacas irán empernadas en una plancha metálica de forma de triángulo truncado, soldadas eléctricamente sobre una viga metálica de sección rectangular de 3” * 1 3/8”, soportados por dos parantes de tubo de 2” Ø.

Los parantes descansarán sobre planchas metálicas en forma de patas.

Toda la estructura metálica tendrá protección anticorrosión, para lo cual se someterá a un proceso de arenado, aplicándoles inmediatamente dos capas de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura acabado al horno en color negro mate.

EQUIPOS DE LIMPIEZA Y OTROS

MOBILIARIO MC -38 SILLON CONFORTABLE GIRATORIO RODABLE, CON BRAZOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASICAS

Sillón presidente, asiento y espaldar acolchado, mullido, brazos laterales finamente adheridos, el tapiz puede ser aterciopelado, korofan, tela.

La base es en tubular rectangular en aspa montado sobre cuatro garruchas de bola de2”, tiene un sistema reclinable y giratorio, la base puede ser a elegir, cromada o pintada con protectores de acero inoxidable.

Acabados: Beige, Gris, Verde Nilo.