DENOMINACION DEL EQUIPO:	 EM-25

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

GENERALES:

RODABLE

INDICADOR DE PRESION NEGATIVA

CON FILTRO BACTERICIDA

PRESION NEGATIVA

RANGO DE PRESION: 0 A 570 mmHg ó MAS

PRESION REGULABLE

BOMBA DE VACIO

BAJO NIVEL DE RUIDO

CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 20 Lts/min.

FRASCO RECOLECTOR

UNO ó DOS FRASCOS CON CAPACIDAD TOTAL DE TRES (03) LITROS ó MAS

DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO RELIEVE

ESTIRILIZABLE EN AUTOCLAVE

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO

ACCESORIOS

UN (01) FRASCO DE REPUESTO

CINCO (05) CANULAS DE SUCCION ADULTOS, ESTIRILIZABLES

CINCO (05) CANULAS DE SUCCION PEDIATRICAS ESTIRILIZABLES

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

220 V ó 230 V / 60 Hz

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-36

### DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

PORTATIL

TIEMPO DE CARGA NO MAYOR DE 10 seg. A 360 JOULES

SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 360 JOULES PARA PALETAS

EXTERNAS,  OCN 10 O MAS VALORES DE SELECCION

CONTROL DE INICIO DE CARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO: Y DESCARGA DESDE PALETAS

PROVISTO DE PALETAS EXTERNAS PARA ADULTO Y PEDIATRICO

SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION

ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE CABLE DE PACIENTE,  03 DERIVACIONES O MAS ( CABLE ECG DE

03 LEAD)

ADQUISICION DE ECG A TRAVES DE PALETAS DE DESFIBRILACION

ALARMA PARA LA FRECUENCIA CARDIACA

MARCAPASOS NO INVASIVO CON SELECCION DE FRECUENCIA Y CORRIENTE DE ESTIMULACION

DESFIBRILACION CON ELECTRODOS DE ADHERENCIA DESCARTABLES (MANOS LIBRES)

INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERIA

PANTALLA

TAMAÑO 5" DIAGONAL O MAS

GRAFICA DE ONDAS ECG

VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA

VISUALIZACION DEL VALOR NUMERICO DE LA ENERGIA SELECCIONADA

REGISTRADOR

CAPACIDAD  PARA PAPEL DE 50mm A 55mm DE ANCHO

REGISTRO DE ECG Y EVENTOS

ACCESORIOS

COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO

02 CABLES TRONCAL ECG CON 03 CABLES -  RAMALES CADA UNO

20 ELECTRODOS DESCARTABLES PARA MARCAPASOS EXTERNO Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES

( DE PREFERENCIA DOS TAMAÑOS) CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO

50 ELECTRODOS DE ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE PARA PIEL

05 FRASCOS DE GEL ELECTROCONDUCTOR

10 ROLLOS DE PAPEL TERMOSENSIBLE

CABLE DE ALIMENTACION CON TOMA A TIERRA

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220V / 60Hz

BATERIA RECARGABLE INCORPORADA,  CON CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO.

### DENOMINACION DEL EQUIPO: 	EM-82

### PULSIOXIMETRO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

PORTATIL

FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y A BATERIA

VISUALIZACION DE BARRA GRAFICA DE INTENSIDAD DE PULSO

PARAMETRO DE MEDICION

SATURACION DE OXIGENO (SpO2): DE 0 A 100%

FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM) DE 308 PM O MENOS A 220 BPM O MAS

ALARMAS AUDIOVISUALES

DE SpO2  NIVEL ALTO Y BAJO

DE BPM  NIVEL ALTO Y BAJO

INDICADOR DE BATERIA BAJA

SILENCIADOR DE ALARMA

ACCESORIOS

CUATRO (04) SENSORES ADULTO (REUSABLE)

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

ADAPTADOR Y/O ALIMENTACION DIRECTA DE 220 VAC O 230 VAC

BATERIA CON AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS

##### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-91

MALETIN DE REANIMACION ADULTO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# CARACTERISTICAS GENERALES

MALETIN: PORTATIL,  DE MATERIAL LIVIANO Y CON COMPARTIMIENTOS

UNIDAD DE ASPIRACION DE SECRECIONES

RESUCITADOR MANUAL

UNA (01) BOLSA DE RESUCITACION MANUAL PARA ADULTO:  SILICONADA,  REUSABLE,  ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 1200ml.

DOS (02) MASCARAS DE DIFERENTES TAMAÑOS,  CON BORDES ACOJINADOS,  ANATOMICOS,  TRANSPARANTES Y REUSABLES,  PARA PACIENTES ADULTOS.

VALVULA PACIENTE DE MATERIAL TRANSPARENTE

VALVULA DE LIMITACIONES DE PRESION (RELIEF)

ACUMULADOR DE OXIGENO

## LARINGOSCOPIO

CON HOJAS DE LARINGOSCOPIO Nº3,4Y5 PARA PACIENTES ADULTOS,  TIPO MACINTOSH.

CON MANGO PARA BATERIA TIPO “C”

## ACCESORIOS

3 TUBOS OROFARINGE REUSABLE,  DE TAMAÑOS Nº 3,4Y5

2 TUBOS NASAFARINGE PARA ADULTO

3 TUBOS ENDOTRAQUEALES PARA PACIENTE ADULTO DE TAMAÑOS Nº 7,8Y9

1 CILINDRO DE OXIGENO,  CON REGULADOR,  MANOMETRO Y FLUJOMETRO.

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-91a

### COCHE DE PARO

I.-ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

INTEGRADO POR MUEBLE RODABLE,  RESUCITADOR MANUAL ADULTO,  RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO,  ASPIRADOR DE SECRECIONES Y LARINGOSCOPIO

MUEBLE RODABLE

SUPERFICIE SUPERIOR DE TRABAJO CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR CAIDA DEL DESFIBRILADOR

CON TRES CAJONES COMO MINIMO

CON AGARRADERA O ASA PARA DESPLAZAMIENTO

PORTASUERO

PORTA BALON DE OXIGENO

PORTA ASPIRADOR DE SECRECIONES

ESTRUCTURA MONTADA SOBRE CUATRO (04) RUEDAS CON SISTEMA DE FRENOS

## RESUCITADOR MANUAL ADULTO

BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE AUTOCLAVE Y CON CAPACIDAD MAYOR A 1200ml

DOS (02) MASCARILLAS PARA ADULTOS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS,  ANATOMICOS,  TRANSPARENTES,  ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.

VALVULA DE PACIENTE Y VALVULA PEEP ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

ACUMULADOR DE OXIGENO

## RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO

BOLSA DE SILICONA ESTERILIZABLE AUTOCLAVE Y CON CAPACIDA MAYOR O  IGUAL A 450ml Y MENOR O IGUAL A 1000ml

DOS (02) MASCARILLAS PEDIATRICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS CON BORDES ACOJINADOS,  ANATOMICOS,  TRANSPARENTES,  ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

VALVULA DE PACIENTE,  VALVULA RELIEF Y VALVULA PEEP ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

ACUMULADOR DE OXIGENO

## ASPIRADOR DE SECRECIONES

PORTATIL

INDICADOR DE PRESION NEGATIVA

CON FILTRO BACTERICIDA

BAJO NIVEL DE RUIDO

PRESION DE VACIO REGULABLE HASTA 570 mmHg,  CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 20 Lts/min

FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 1.5 Lts. O MAS ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE,  CON ESCALA DE MEDIDA EN ALTO O BAJO RELIEVE Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO

ACCESORIOS CON UN (01) FRACO DE REPUESTO,  CINCO (05) CANULAS DE SUCCION ADULTO,  CINCO

(05) CANULAS DE SUCCION PEDIATRICAS,  ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA 220V/60Hz

## LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA

CON DOS HOJAS DE FIBRA OPTICA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SULTOS TIPO MACINTOSH

CON MANGO PARA BATERIA TIPO C PARA ILUMINACION POR FIBRA OPTICA

### DENOMINACION DEL EQUIPO: 	EM-94

### PANTOSCOPIO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

SET DE DIAGNOSTICO QUE INCLUYE OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO E ILUMINADOR NASO/ RINO/ LARINGO

CON ESTUCHE PORTAEQUIPO

OTOSCOPIO

LAMPARA HALOGENA DE 3.5V ó 2.5V

ESPECULOS DE MATERIAL PLÁSTICO O SIMILAR DE 03 TAMAÑOS O MAS

UNA LAMPARA HALOGENA DE REPUESTO

OFTALMOSCOPIO

LAMPARA HALOGENA DE 3.5V ó 2.5V

BANCO DE LENTES CON RANGO DE MEDIDAS DE – 15D a + 15D (O RANGO MAYOR)

UNA LAMPARA HALÓGENA DE REPUESTO

ILUMINADOR NASO/ RINO/ LARINGO

LAMPARA HALOGENA DE 3.5V ó 2.5V

CON ESPEJO ROTABLE

UNA LAMPARA HALOGENA DE REPUESTO

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

MANGO PARA BATERIAS ESTANDAR “C” ó “D”

CON CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA

DENOMINACION DEL EQUIPO:  	R-29

REFRIGERADORA PARA LABORATORIO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

CAPACIDAD DE 23.3 PIES CUBICOS

CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION

EXTERIOR DE ACERO LAMINADO EN FRÍO ACABADO DE EPOXIDO RECOCIDO. AISLAMIENTO DE URETANO APLICADO EN ESPUMA.

CON ILUMINACION INTERIOR FLUORESCENTE.

TEMPERATURA CONFIGURADO DE FABRICA A 4°C ; AJUSTABLE DE 1° A 8°C

SISTEMA DE FLUJO DE CIRCULACION POSITIVA DE AIRE FORZADO

PROPORCIONAN UNA EXCELENTE ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA.

COMPRESOR DE 1/3 HP, MONTAJE SUPERIOR

TIPO DE CONDENSADOR DE ALETA Y TUBO

DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

UNA PUERTA SOLIDA CON BISAGRA Y CERRADURA CON LLAVE.

ACCESORIOS

JUEGO DE CUATRO  (04) BANDEJAS. ESTANTES DE ALAMBRE CON REVESTIMIENTO DE ZINC AJUSTABLES.

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

208 – 230 VOLTIOS, 60 HZ.

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	W-4

### BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO -  ADULTO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

DE TIPO BRAZO CON PESAS CORREDIZAS

BASE SOLIDA Y ESTABLE

LECTURA DE PESO EN KILOGRAMOS Y LIBRAS

TALLIMETRO CON LECTURA EN CENTIMETROS Y EN PULGADAS

SUPERFICIE DE PESAJE

TIPO PLATAFORMA

CON COBERTOR

PARAMETROS DE MEDICION

PESO : DE 0 Kg. A 140 Kg

PRECISION 100 gr

TALLA : DE ESCALA CLINICA

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	W-6

### BALANZA MECANICA CON TALLIMETRO -  PEDIATRICO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

DE TIPO BRAZO CON PESAS CORREDISAS

BASE SOLIDA Y ESTABLE

LECTURA DE PESO EN KILOGRAMOS

TALLIMETRO CON LECTURA EN CM

SUPERFICIE DE PESAJE

TIPO PLATAFORMA

CON COBERTOR

PARAMETROS DE MEDICION

PESO : DE 0 Kg. A 80 Kg O MAS

PRECISION MENOR O IGUAL A 100 gr

TALLA : DE 60 cm O MENOS A 150 cm O MAS

DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-45a

ECOGRAFO MULTIPROPOSITO

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERAL

EMPOTRADO EN COCHE MOVIL

MONITOR A COLOR DE 15” O MAS

INFORMACION DIGITAL DEL HAZ DE ULTRASONIDO

TRES O MAS CONECTORES PARA TRANSDUCTORES

TECLADO ALFANUMERICO

# TRANSDUCTORES

01 TRASNDUCTOR LINEAL MULTIFRECUENCIAL DE 4 A 10 MHz PARA ESTUDIOS VASCULARES, ESTRUCTURAS MENORES, ABDOMINALES, OBSTETRICOS.

01 TRANSDUCTOR CURVILINEO MULTIFRECUENCIAL DE 2 A 5 MHz CON CAPACIDAD DE IMAGENES ARMONICAS PARA ESTUDIOS GINECOLOGICOS, ABDOMINALES, OBSTETRICOS.

01 TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO MULTIFRECUENCIAL DE 5 A 8 MHz DE USO ENDORECTAL/ENDOVAGINAL.

# MODOS DE EXPLORACION

2D, M, DUAL, COLOR, DOPLER PW Y CW, ANGIO Y TRIPLEX

SISTEMA DE IMAGENES ARMONICAS TISULARES

AJUSTES PRECONFIGURADOS VASCULARES, MUSCULOESQUELETICO, ABDOMINAL, GINECO/OBSTETRICIA, ESTRUCTURAS MENORES.

MEDICIONES Y CALCULOS VASCULAR, ABDOMINAL, GINECO/OBSTETRICIA

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE IMÁGENES CON CAPACIDAD DE 128 MGB DE MEMORIA O MÁS

# PERIFERICOS

01 VIDEO IMPRESORA EN BLANCO Y NEGRO

01 VIDEO IMPRESORA A COLOR

01 VIDEO GRABADORA SUPER VHS

ALMACENAJE DIGITAL EN DISCO OPTICO

# ACCESORIOS

01 ESTABILIZADOR FERRORRESONANTE CON VALOR DE POTENCIA NO MENOR DEL 125% DE LA POTENCIA NOMINAL

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

220 VOLTIOS, 60 Hz.

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-50

### UNIDAD DE TECHO PARA SUMINISTRO DE GASES, VACIO Y

### ELECTRICIDAD

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

INSTALADO EN EL TECHO

PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO, VACIIO CLÍNICO, AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Y ELECTRICIDAD

AJUSTE DE ALTURA DEL MODULO DE SUMINISTRO: 500 nm O MAS

CONECTORES DE SUMINISTRO DE GASES SEGUN NORMA DISS

DE FACIL POSICIONAMIENTO

RADIO DE GIRO MAYOS O IGUAL A 800 nm

TERMINALES MINIMOS REQUERIDOS

02 SALIDAS PARA OXIGENO MEDICINAL

01 SALIDA PARA OXÍDO NITROSO

01 SALIDA PARA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

01 TOMA PARA VACIO CLINICO (ASPIRACION)

01 TOMA PARA EVACUACION DE GASES

04 SALIDAS DE ENERGIA ELECTRICA CON LINEA A TIERRA

01 SALIDA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-55

### BOMBA DE INFUSION DE DOS CANALES (MODO MACRO Y MICRO)

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

PORTATIL

DE DOS CANALES DE INFUSION

PROGRAMACION Y MONITOREO DIGITAL

MECANISMOS DE BOMBEO PERISTÁLTICO LINEAL

CON SISTEMA NTIFLUJO LIBRE

PARAMETRO

FLUJO DE INFUSIÓN DE 0.1 ml/h A 999 ml/h O MÁS

VOLUMEN DE INFUSION PROGRAMABLE DE 0.1 ml A 999ml. O MAS

VISUALIZACION DEL VOLUMEN TOTAL INFUNDIDO

KVO (KEEP VENOUS OPEN)

ALARMAS AUDIOVISUALES

DE INFUSION COMPLETA

DE OCLUSION

DE AIRE DE LINEA

DE PUERTA ABIERTA

DE BATERIA BAJA

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

220 VAC / 60 Hz

BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-55a

### BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL (MODO MACRO Y MICRO)

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

PORTATIL

DE UN CANAL DE INFUSION

PROGRAMACION Y MONITOREO DIGITAL

MECANISMOS DE BOMBEO PERISTALTICO LINEAL

CON SISTEMA NTIFLUJO LIBRE

PARAMETRO

FLUJO DE INFUSION DE 0.1 ml/h A 999 ml/h O MAS

VOLUMEN DE INFUSION PROGRAMABLE DE 0.1 ml A 999ml. O MAS

VISUALIZACIÓN DEL VOLÚMEN TOTAL INFUNDIDO

KVO (KEEP VENOUS OPEN)

ALARMAS AUDIOVISUALES

DE INFUSIÓN COMPLETA

DE OCLUSION

DE AIRE DE LINEA

DE PUERTA ABIERTA

DE BATERIA BAJA

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

220 VAC / 60 Hz

BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS

### DENOMINACION DEL EQUIPO:	EM-56

### BOMBA DE INFUSION DE JERINGA

I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

# GENERALES

PORTATIL

PROGRAMACION Y MONITOREO DIGITAL

CAPACIDAD DE UTILIZAR JERINGAS DE DOS TAMAÑOS DIFERENTES COMO MINIMO

CAPACIDAD DE CALCULO DE FLUJO O DOSIS DE DROGA

CAPACIDAD DE INFUNDIR BOLOS

PARAMETRO DE INFUSION

PRECISION DE INFUSION MENOR O IGUAL A +/- 3%

RANGO DE FLUJO DE 0.1ml/h O MENOS A 150 ml/h O MAS

VISUALIZACION DEL VOLUMEN TOTAL INFUNDIDO

ALARMAS

DE JERINGA VACIA ( O CERCA DEL FINAL)

DE ALTA PRESION (OCLUSION)

DE BATERIA BAJA

REQUERIMIENTO DE ENERGIA

ADAPTADOR Y/O ALIMENTACION DIRECTA DE 220 VAC / 60 Hz

BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE 03 HORAS